第一章

简介

在这本手册中“警告”用来标明可能会对使用者造成危害的条件和行为；“注意”用来标明可能对您的万用表造成损害的条件和行为。

注意

请您务必遵守这本手册所包含的警告信息以确保安全操作，同时确保万用表处于安全的条件下。

警告

在使用万用表之前请阅读 “安全使用万用表”。

本仪表是5位数字显示的高精度台式万用表。此万用表所提供的特性有：

- 一个LCD双显允许同时显示一个输入信号的两个特性

- 精确的交流有效值测量

- 10uV直流电压灵敏度

- 精确的K分度测量

- 宽范围电容测量

- 相应的读数速率为每秒3个读数（慢速）和每秒20个读数（快速）

- 具有面板校准功能（不需打开机壳调整）

- 隔离的通用串行总线（USB）接口

- 计算机的远程控制、显示、记录、数据分析、打印软件

章节简述

本手册可帮助您快速地开始工作，在您有效的使用万用表之前不必阅读整个手册，然而我们建议您阅读本手册，因为整个手册可以使您的万用表得到充分的使用。

从浏览目录表开始使您对本手册的组织结构有一个总体的认识，接着阅读第二部分的准备工作。参考手册中相对应的章节做为帮助。

每一章节的内容简要概述如下：

第一章  简介

介绍本仪表描述它的特性和使用方法

第二章  准备工作

描述如何从前面板上快速启动基本测量做好准备工作

第三章  从前面板上操作万用表

详细描述了使用前面板上的按键来执行相应的操作，第三章的目的是如何将相关操作和功能有组织的结合到一起

第四章  维护

描述了如何进行基本的维护工作和如何按规定进行保险丝的更换工作

第五章  性能指标说明

第六章  使用本说明书注意

安全使用万用表

本仪表严格按照GB4793 .1（等同于IEC1010—1）安全标准要求来设计和测试，必须遵守本手册所包含的信息和警告以确保安全操作并且使万用表处于安全条件之下。

本手册和仪表中所使用的一些国际通用电气符号显示如下：

| ○ | 关电源 电源开关位置 |  | 危险电压 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开电源 电源开关位置 |  | 接地 |
|  | 交流电路 |  | 警告信息 |
|  | 直流电路 |  |  |

使用万用表之前，仔细阅读下面的安全信息：

- 避免单独工作

- 在测试设备时遵循所有的安全过程

- 检查测试线的绝缘是否损坏或是否有暴露在外的金属，检查测试线的通断性，损坏的测试线应该被替换

- 确保万用表处在一个良好的操作环境中

- 为你的测量选择合适的功能

- 为避免电击，当工作电压大于30V直流电压或30V交流有效值电压时显示屏会出现高压警告符号‘ ’

- 在断开公共（COM）测试线之前先断开（VΩ  ）端的测试线

- 在进行Ω、和测量之前应断开被测对象的电源并且让高压电容放电

- 当要对一个电流进行测量时，在将万用表接入电路之前关掉被测电路的电源

- 在测量变压器次级或发动机的绕阻的电流之前检查万用表的保险丝（参见第4章“维护” ）断开的保险丝可能会有高压产生，这将有潜在的危险

第二章

准备工作

引言

第二部分解释了怎样为万用表的操作做好准备，论述了一般操作的特点，使你对一些常见测量的基本原理有所了解。

操作准备

打开包装检查万用表

小心的从包装盒中取出万用表并检查它是否有损坏的地方或遗失的部件，如果您所购买的万用表损坏或是缺少某些东西，请尽快与生产厂或经销商取得联系，保存包装盒和包装材料以用于您需要退回所购买的万用表。

前面板和后面板

前面板（如图2—1）包含三个主要部分：右边的输入端，显示器和按键。按键用来选择主要的测量功能和辅助测量功能以及测量的量程，这些按键在第三章中有详细介绍。

图2—1

后面板（如图2—2）包含一个电源开关、一个电源选择开关、一个0.2A/250V的慢熔保险丝、一个电源接口、一个通讯接口、一个仪表出厂编号标签。

图2—2

支架的调节

仪器的手柄具有四个定位角度，以方便不同场合的使用需要。当需要调节手柄的位置时，只需将手柄沿转轴的轴向方向朝外侧同时轻轻拔出，转动调节到合适的定位点内即可。如图2-3所示

支架位置1――仪表平放

支架位置2――支起仪表固定仰角，方便使用

支架位置3――提起仪表

支架位置4――仪表手柄拆卸位

图2-3

电源

警告

为避免电击的危害，将仪器电源线连接到有保护接地的电源插座上。

注意

电源的电压和频率与后面板所给出的要求相符。

请确认电源选择开关处于合适的位置上。当您所在的地区为110V市电时，请将电源选择开关向下拨动，显示为110V（或115V）；当您所在的地区为220V市电时，请将电源选择开关向上拨动，显示为220V（或230V）。

打开万用表

打开后面板的电源开关即可打开万用表。如果关了万用表电源，那么在重新打开万用表之前你必须等待5秒钟，否则万用表可能启动不起来。

打开万用表，同时仪器进行电路的内部检测，这些检测用来检查RAM，ROM，A/D转换器和显示器，此时万用表全屏显示。如果所有测试完成后没有显示任何的错误提示，那么万用表就进入正常的测量状态。

在万用表完成启动之后，它将处于存储在非易失性存储器中的启动测量初始化状态。在表3—6中列出了出厂的启动初始化设置情况（要想改变启动初始化设置，参考第三章的“改变上电初始化设置” ）。

按键的使用

前面板上的按键用来选择万用表的功能和操作。一些基本按键操作的简要总结显示在图2—4中。

图2—4

以下面二种方式来使用按键，你可以：

- 按单键来选择一个功能或操作

例如：按ACV键选择一个交流电压

- 按一个组合键

例如：按ACV键选择交流电压接下来再按REL键选择相对值测量模式

每个键用途的详细介绍参考第三章“从前面板上操作万用表”。

选择测量量程

使用者可以通过自动或手动方式为万用表选择一个测量量程，在自动方式下，万用表会自动为测量值选择一个合适的量程。

手动选择量程方式下，按AUTO键进入（或退出）自动量程方式，在自动量程下按或键进入手动量程。在手动量程方式下，按或键增加或降低量程到所需的量程。更多有关量程的细节，参照第三章的选择“量程”部分。

基本测量的操作

警告

在操作万用表之前请注意阅读“万用表安全使用”。

下面的过程描述了面板上一般测量的基本操作，这些过程为用户提供了快速使用万用表的方法，这时不需要阅读手册的其它部分。当然为了充分利用你的万用表，你应该仔细完整的阅读手册的其它部分。

警告

为了避免电击或损坏万用表，在任何输入端和地线之间不要施加超出1000V（峰值）的电压。在表3—1中显示了防止万用表超负荷的保护值，一旦超出这个保护值，则可能对万用表和操作者造成危害。

电压、电阻、频率、电容的测量

要测量电压、电阻、电容和频率则按相应的功能键，并且按图2—5所示连接测试线，万用表会在自动量程方式下选择合适的量程。

图2—5

电流测量

要测量小于220mA的电流则将测试线红表笔插入mA输入端，黑表笔插入COM输入端，如果要测更高的电流则将测试线红表笔插入10A输入端，黑表笔插入COM输入端。

图2—6

- 关掉被测电路的电源，如图2—6接线。

- 断开电路（一端接地可使共模电压最小），将万用表串联在电路中。

- 打开电路电源，读显示器值，注意显示器上显示测量值的单位应与输入端对应。

- 关掉电路中的电源，从测试电路中断开万用表

注意

用10A的输入端测量大电流之后，会产生热电势，这个热电势会对一个低的直流电压，电流或电阻的测量产生误差。为保证测量精度，需要至少10分钟的散热时间。

二极管/通断测量

通断测量用来判断电路是否完整（例如：有一个小于40Ω的电阻），要进行通断检测按键，如图2—7所示连接测试线，被测回路阻值低于40Ω时蜂鸣器发出连续的响声（可在维护状态改变鸣响与否，参考第三章的“改变上电初始化设置”），并且LCD显示当前被测回路的阻值。

图2—7

二极管测量用来测量一个流过半导体结大约200uA的正向电流。此功能以快速测量，在直流电压2V的量程上显示读数，如果电压大于2.0V时显示“OL”，正常测量时，COM端黑表笔接的是二极管负极。

要进行二极管和晶体管结的测量按键选择二极管测量功能，接着参照图2—8所示，将测试线连接到二极管上，注意测试线的放置方向，极性颠倒将使二极管反向偏压。

图2—8

通讯接口

您可以使用仪表专用USB 数据线和DMMVIEW_F软件来把一个仪表实时测量值传到PC机上（参见第三章“与计

算机USB口的连接”）。

第三章

从前面板上操作万用表

引言

本章介绍如何在前面板上进行万用表的操作

面板操作

以下的操作可在仪表面板上进行

- 操作以下功能键可选择相应的测量功能（DCV直流电压测量，ACV交流电压测量，DCA直流电流测量，ACA交流电流测量，Ω电阻测量，FREQ频率测量，CAP 电容测量，二极管测量，通断测量，TEMP温度测量）

- 操作辅助功能键REL、MNMX，可使仪表显示相对值，最大、最小值或平均值

- 操作读数保持键HOLD，可保持当前读数值

- 操作测量速率键RATE，可改变测量速率为快“F”或慢“S”

- 操作量程选择键AUTO，可进入自动量程或手动量程，操作量程选择键，

可进行手动增量程和手动减量程

- 操作背光键，可打开或关闭仪表显示屏的背光（打开背光后，到达设定的时间可自动关闭）

以上所描述的操作将在后面详细地说明

显示

本仪器有一个5位LCD液晶显示（主显）和一个4位LCD液晶显示（辅显），直接显示测量读数、测量单位及其它相关信息，如图3—1所示：

图3—1                                          图3—2

输入端

输入端如图3—2所示位于面板的右侧：

表3—1中列出了安全使用万用表的极限值，超过这个极限值会对万用表和操作者造成危害

表3—1输入极限值

| 功能 | 输入端 | 最大输入 |
| --- | --- | --- |
| 直流电压 | VΩ和COM | 1000V dc |
| 交流电压 | VΩ和COM | 750V ac rms,1000V峰值 |
| 直流和交流毫安 | mA和COM | 200mA dc 或ac rms |
| 直流和交流安培 | 10A和COM | 10A dc或ac rms |
| 频率 | VΩ和COM | 400V ac rms,600V峰值 |
| 电阻 | VΩ和COM | 在所有量程250V dc 或ac rms |
| 二极管 | VΩ和COM | 在所有量程250V dc或 ac rms |
| 所有功能 | 任意输入端到地 | 1000V dc或ac峰值 |

选择测量功能

按下一个功能键，如图3—3所示，就选择了一个测量功能，同时LCD上与此功能相对应的符号点亮，在表3—2中总结了电压、电流、电阻和频率的量程和满度值。

图3—3

表3—2测量量程和满度值

| 功能 | 量程 | 满刻度值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流/交流电压 | 200mV | 220.00mV | *交流电压750V有效值 |
|  | 2V | 2.2000V |  |
|  | 20V | 22.000 V |  |
|  | 200 V | 220.00 V |  |
|  | 1000V* | 1000.0 V* |  |
| 直流/交流mA | 0.2mA | 0.22000 mA |  |
|  | 2 mA | 2.2000 mA |  |
|  | 20 mA | 22.000 mA |  |
|  | 200mA | 220.00 mA |  |
|  | 10A | 11.000A |  |
| 电阻 | 200Ω | 220.00Ω |  |
|  | 2KΩ | 2.2000 KΩ |  |
|  | 20 KΩ | 22.000 KΩ |  |
|  | 200 KΩ | 220.00 KΩ |  |
|  | 2MΩ | 2.2000 MΩ |  |
|  | 20 MΩ | 22.000 MΩ |  |
|  | 60 MΩ | 60 MΩ |  |
| 电容 | 10nF | 11.00nF |  |
|  | 100nF | 110.0nF |  |
|  | 1000nF | 1100nF |  |
|  | 10uF | 11.00µF |  |
|  | 100uF | 110.0µF |  |
|  | 1000uF | 1100µF |  |
| 频率 | 10Hz | 9.9000Hz | 频率10MHz没有设满刻度值 |
|  | 100Hz | 99.000 Hz |  |
|  | 1000Hz | 999.00Hz |  |
|  | 10KHz | 9.9000KHz |  |
|  | 100KHz | 99.000K Hz |  |
|  | 1000K Hz | 999.00K Hz |  |
|  | 10MHz | 9.9000M Hz |  |

选择量程

使用AUTO，，键进行量程的操作，如图3—4所示

图3—4

自动量程AUTO

当进入自动量程时，显示器上“AUTO”符号点亮。

在自动量程下，当读数大于当前量程的最大值时，万用表会自动地选择下一个较高的量程，如果再没有比当前量程更高的量程可供选择时显示“OL”，当读数小于当前量程的10%时，万用表会自动地选择一个较低的量程。

手动量程，

按AUTO键进入或退出手动量程方式，进入手动量程时所在的量程作为当前量程。

在手动量程方式下，万用表将保持在当前量程下而不考虑输入情况，按AUTO键返回到自动量程。

按键增加量程，当键被按下时，手动量程被选择，显示器上“AUTO”符号自动灭掉，并且选择了下一个紧接的较高的一个量程（如果较高的量程存在的话）

按键减少量程，当键被按下时，手动量程被选择，显示器上“AUTO”符号自动灭掉，并且选择了下一个紧接的较低的一个量程（如果较低的量程存在的话）

在DCV、ACV、DCA、ACA、Ω、FREQ、CAP测量功能时，辅显显示万用表当前所处的量程。

频率测量FREQ

按FREQ键进入数字频率测量功能，主显显示被测频率值，辅显显示当前频率测量所处的量程。数字频率测量有自动量程和手动量程方式。

频率测量速率

频率测量的速率由仪表内部自动选择，如果已经选择了频率测量功能，按RATE键对频率速率的改变没有影响。

频率灵敏度选择

在进行频率测量之前，使电平值达到相应的交流电压灵敏度，具体见第六章频率性能指标处的交流电压灵敏度部分。

输入信号灵敏度是基于正弦波的，如果输入信号低于所需的电平，则频率显示“0”，如果测量值不稳定，则输入信号的电平可能在门限值附近。

选择辅助测量模式（REL、HOLD、MNMX）

选择辅助测量模式使得万用表在显示读数之前对输入信号执行一个操作（例如，转换成相对值测量模式）。要使用辅助模式，按功能键选择一个主功能（包括DCV、DCA、OHM、ACV、ACA、CAP六种基本功能），接着按一个辅助测量模式键，如图3—5所示。

图3—5

相对值测量模式（REL）

按REL键，选择相对值辅助测量模式，将当前的一个测量值做为参考值，显示在辅显上，主显显示当前测量值与参考值的差值并显示“△”符号。即：

REL相对值=当前测量值-参考值

例如，如果参考值为15.000V，当前测量值为14.100V，那么主显将显示-0.900V。

警告

请记住，相对值可能不会提示在输入端或测试导线上所出现的危险电压值。请注意进行操作以避免电击或对万用表造成损坏。

再按REL键，进行相对值的百分比测量，辅显显示参考值，主显显示当前测量值与参考值差值的百分值并显示“%”符号（前边为△，后边有%符号）。即：

例如: 参考值为15.000V，当前测量值为14.100V，那么主显将显示-6%，再按一次REL键，将从相对值模式返回到正常测量功能。

注意

如果显示屏显示“OL”或空白则相对值测量模式不能被选择，（例如：改变量程时显示器会空白）。

选择相对值模式会关掉自动量程并且锁定当前量程，所以在你选择相对值模式之前请确保量程正确。如果选择此功能后，再按下其它功能键，将会自动退出此模式。

读数保持模式（HOLD）

读数保持模式可以用来将当前的测量值保持在显示器上。

按下HOLD键选择读数保持模式，此时显示器显示‘HOLD’符号，同时蜂鸣器发出一声单响，再次按下HOLD键，则退出读数保持模式同时蜂鸣器发出一声单响。

最大、最小、平均值（MX， MN， AVG）模式

选择此模式后，仪表将存储最小、最大输入测量值。

按MNMX键选择‘MNMX’模式，当第一次选择功能‘MNMX’时，最大值、最小值和平均值被设置成当前显示的读数值，并且‘MAX’符号指示器亮，在‘MAX’状态下，每出现一个最大值，蜂鸣器就发出一声单响，再次按下MNMX键显示最小读数值，并且‘MIN’符号指示器亮，在‘MIN’状态下，每出现一个最小值，蜂鸣器就发出一声单响，再次按下MNMX键，则显示平均值（‘AVG’符号指示器亮），之后每次按下MNMX键，则在最大值、最小值和平均值之间进行循环，主显显示最大、最小或平均值，辅显显示当前测量值。要退出‘MNMX’测量模式，则要按MNMX键大约2秒钟，或按其它任一功能键。

选择‘MNMX’功能关掉自动量程并锁定当前量程，所以在你选择此功能之前确保处于正确的量程下。

表3—5辅助测量模式与功能操作

| 辅助模式 功能 | REL | HOLD | MNMX |
| --- | --- | --- | --- |
| DCV | √ | √ | √ |
| ACV | √ | √ | √ |
| DCA | √ | √ | √ |
| ACA | √ | √ | √ |
| Ω | √ | √ | √ |
| CAP | √ | √ | √ |
| FREQ |  | √ |  |
|  |  | √ |  |
|  |  | √ |  |

选择测量速率（RATE）

仪表按用户选择的2个速率之一进行测量：低速和高速在显示器上表示为S（slow）和F（fast）。

按下RATE键，改变速率，S、F表示当前的测量速率，测量速率功能适用于DCV、DCA、Ω、ACV、ACA的基本测量。

与计算机USB口的连接

只要将仪表配备的USB电缆的一端插入仪表后面板的插座，另一端插到计算机的USB口，运行仪表配备的DMMVIEW_F图形记录软件，并设置相应的连接端口进行联机操作。联机成功后，显示屏显示COMM符号，仪表开始向计算机实时传送测量数据和状态，即可在计算机上远程控制仪表，并进行记录、分析、绘制、打印所有的测量过程。通过DMMVIEW_F图形记录软件直接停止联机，仪表停止向计算机传送数据，显示屏上的COMM符号熄灭。

上电初始化

出厂设置的上电初始化：当打开仪表并完成上电操作后，仪表处于出厂时的上电初始化状态设置，见表3—6。

表3—6出厂上电初始化设置

| 参数 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能 量程 读数速率 | 直流电压（DCV） 自动量程（/AUTO）慢速（S） |  |
| 相对值的参考值 最小/最大/平均值 | 0 0 |  |
| 背光关断时间 | 0000 S | 可改 |
| 蜂鸣器鸣响 | 导通响 | 可改 |

改变上电初始化设置

某些项的出厂设置可以在维护状态下改变。操作如下：

进入维护状态

在打开仪表电源后，按Config键进入仪表维护状态

- 改变背光关断时间

在维护状态下，按AUTO键，使主显显示‘BLOFF’符号，则辅显显示当前设定的背光关断时间，每一次按

或键以60 s递增或递减的方式改变背光关断时间，最大设定时间为1小时（3600s），当设此值为‘0000’时，背光将不会自动关断，一旦背光打开，就只有按键才能将其关断。按HOLD键保存设置值，同时仪表主显区出现SAVE标记，保存成功。

- 改变温度（K分度）显示单位

在维护状态下，按AUTO键，使主显显示‘TEP-U’符号，则辅显显示当前设定的显示单位，按或键可改变显示单位，设定值为C或F。按HOLD键保存设置值，同时仪表主显区出现SAVE标记，保存成功。

- 改变蜂鸣器鸣响与否

按AUTO键，使主显显示‘BEEP’，则辅显显示‘YES’或‘NO’，按或键选择‘YES’（ 蜂鸣器鸣响）或是‘NO’（ 蜂鸣器不鸣响）。按HOLD键保存设置值，同时仪表主显区出现SAVE标记，保存成功。

- 出厂设置

按AUTO键，使主显显示‘FACTY’，表示选择出厂时的默认设置值。要恢复出厂设置时，在‘FACTY’下按HOLD键进行保存，则所有设置均为出厂默认值。按Config键退出维护状态。

第四章

维护

注意

当对万用表进行维修时，只能用同规格的零件进行替换。

引言

第4章所提供的信息对用户进行一些万用表的基本维护工作是很有用的。请不要试图不按照说明书上所描述的方法对万用表进行维护。负责维修服务的人员应该参考本手册对万用表进行全面的维护和校准。

警告

为了避免电击或对万用表造成损害，禁止将水流入仪表壳内；为了不使万用表遭到损害，不要用任何溶剂对万用表进行清洁。如果需要对万用表进行清洁，用一块用水或中性清洁剂浸湿的棉布对万用表进行擦拭，不要使用具有芳香味的碳氢化合物、氯化物、或甲醇类流体对万用表进行擦拭。

更换电源保险丝

警告

在更换保险丝之前必须断掉电源线和测试输入线。

- 用螺丝刀将保险管卡座从电源插座上取出。

- 在保险丝卡座上卡装保险管，本万用表的电源使用一个0.2A/250V（慢熔断）的保险丝。

- 将保险管卡座再装入到电源插座上。

输入电流保险丝

200mA（包含200 mA）和10A输入电流测量，均有可更换保险丝保护。

- 用一只200 mA ，250V的快速熔断保险丝对200 mA的输入电流进行保护。

- 用一只10A，250V的快速熔断保险丝对10A的输入电流进行保护。

测试输入电流保险丝

按下面的步骤对输入电流的保险丝进行测试：

- 用测试线将V、Ω、输入端与mA端短接。

- 启动万用表，按Ω键选择电阻测量功能，如果保险丝是好的，万用表的显示值将在几Ω到十几Ω之间，如果保险丝熔断，则万用表的读数将大于10MΩ直到溢出。

- 将测试线一端从mA端移到10A输入端，如果保险丝是好的，万用表的显示值将会在0.00到0.05Ω之间，如果保险丝熔断万用表的读数将大于10MΩ直到溢出。

更换电流保险丝

警告

为了防止火灾，必须用同样规格的保险丝更换已以熔断的保险丝。

输入保险丝安装在前面板上的输入插孔里（见图4—1）。要更换保险丝，首先拔出电源连接线和测试输入线，接着从仪表面板侧面将测量端子盖取下，用同样规格的保险丝替换已经熔断的保险丝，然后将将测量端子盖重新装好。

图4—1

第五章

性能指标

引言

本章说明了本仪表的性能指标，它的适用条件为：

- 校准后一年内

- 使用环境18℃~28℃（64.4℉ ~82.4℉）

- 预热时间1小时

- 采样速率为低

- 相对湿度不超过70%（无结露）

精度表示方法为±（读数的百分比+字）

读数速率

| 速率 | 每秒读数次数 |
| --- | --- |
| 低（S） | 3 |
| 高（F） | 20 |

直流电压（DCV）

| 量程 | 分辨力 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 200mV | 10uV | 0.05%+4 |
| 2V | 100 uV | 0.05%+4 |
| 20 V | 1 mV | 0.05%+4 |
| 200 V | 10 mV | 0.05%+4 |
| 1000V | 100 mV | 0.1%+4 |

输入阻抗：200mV量程>100MΩ，其它量程10 MΩ

串模抑制比（NMR）：≥80dB（在50Hz或60Hz（Rs=1kΩ））

共模抑制比（CMR）：≥120dB（在50Hz或60Hz）

最大允许输入电压：1000V峰值

交流电压（ACV）真有效值（RMS） AC耦合

| 量程 | 分辨力 | 45~400Hz | 400Hz~1KHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 200mV | 10uV | 1%+40 | 3%+40 |
| 2V | 100 uV | 0.5%+40 | 3%+40 |
| 20V | 1 mV | 0.5%+40 |
| 200V | 10 mV | 0.5%+40 |
| 750V | 100 mV | 1%+40 |

注：精度适用于量程的10%~100%范围

输入阻抗：200mV量程>100MΩ，其它量程10 MΩ,小于100pF

最大波峰系数：3.0

共模抑制比：≥80dB（在50 Hz或60Hz（Rs=1kΩ））

最大输入：750V rms, 1000V峰值

直流电流（DCA）

| 量程 | 分辨力 | 精度 | 输入阻抗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2mA | 0.01uA | 0.2%+20 | 1000Ω |
| 2mA | 0.1uA | 0.2%+10 | 100Ω |
| 20mA | 1uA | 0.2%+10 | 10Ω |
| 200mA | 10uA | 0.2%+10 | 1Ω |
| 10A | 1mA | 0.5%+20 | 0.01Ω |

最大输入：200mA量程为200mA/250V

10A量程为10A/250V连续通电30秒

交流电流（ACA）真有效值（RMS） AC耦合

| 量程 | 分辨力 | 精度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 45Hz~1KHz |
| 0.2mA | 0.01uA | 0.8%+30 |
| 2mA | 0.1uA | 0.8%+30 |
| 20mA | 1uA | 0.8%+30 |
| 200mA | 10uA | 0.8%+30 |
| 10A | 1mA | 1.5%+20 |

最大输入：200mA量程为200mA/250V；10A量程为10A/250V连续通电30秒

最大波蜂系数：3.0

电阻（OHM）

| 量程 | 分辨力 | 精度 | 输入开路电压 | 输入短路电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200Ω | 10mΩ | 0.2%+10 | 约2.3V | 约800uA |
| 2KΩ | 100mΩ | 0.2%+5 | 约2.3V | 约200uA |
| 20KΩ | 1Ω | 0.2%+5 | 约2.3V | 约24uA |
| 200KΩ | 10Ω | 0.5%+5 | 约2.3V | 约3uA |
| 2MΩ | 100Ω | 0.6%+5 | 约2.2V | 约0.1uA |
| 20MΩ | 1KΩ | 1%+40 | 约1.8V | 约0.1uA |
| 60MΩ | 10KΩ | 5%+20 | 约1.8V | 约0.1uA |

最大输入电压：所有量程250Vdc或RMS ac

二极管（）/通断（）

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2V | 0～2.2000V | 0.0001V | 1%+10 |
| 600Ω | 0～600.0Ω | 0.1Ω | 大约≤40ΩBB |

电容（CAP）

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10nF | 0～11.00nF | 0.01nF | 5%+50 |
| 100nF | 0～110.0nF | 0.1nF | 5%+5 |
| 1000nF | 0～1100nF | 1nF | 5%+5 |
| 10µF | 0～11.00µF | 0.01uF | 5%+5 |
| 100µF | 0～110.0µF | 0.1uF | 5%+5 |
| 1000µF | 0～1100µF | 1uF | 5%+50 |

频率（FREQ）

| 量程 | 分辨力 | 精度 | 灵敏度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | ≥200mV RMS | 对于3Hz以下的信号读数为零。 |
| 100Hz | 0.001Hz |  |  |  |
| 1000Hz | 0.01Hz |  |  |  |
| 10KHz | 0.1Hz |  |  |  |
| 100KHz | 1Hz |  |  |  |
| 1000KHz | 10Hz |  |  |  |
| 10MHz | 100Hz |  | 未指定 |  |

TC测量

| 分度号 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | -200.0(C～1372.0(C | 0.1(C | 0.5%+5(C |
|  | -328.0(F～2501.6(F | 0.1(F | 0.5%+5(F |
| 采用ITS-90温标。 精度中不包含冷端补偿的误差 |

环境条件：

温度系数：≤基本精度×0.1/℃（5~18℃，28~40℃）

操作温度：5~40℃

储存温度：-25℃~50℃

相对湿度：≤90%       5~28℃（不结露）

≤80%       28~40℃

≤70%       10~40℃（对200 KΩ, 2MΩ，20 MΩ，60 MΩ电阻量程）

一般指标：

共模电压：任何一个输入端到地1000Vdc或交流ac峰值电压

尺寸：245×220×82(mm)

重量：约2Kg

功率：约3VA

附件:

测试线一副

电源线一根

说明书（或快速指南）一本

光盘一张

USB串口通讯线一条

第六章

使用本说明书注意

- 本说明书如有改变，恕不通知。

- 本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与厂家联系。

- 本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危险。

- 本说明书所讲述的功能，不作为将产品用做特殊用途的理由。